Tabla de contenido

1.	OBJETIVO	2

2.	ALCANCE	2

3.	RESPONSABILIDADES	3

4.	DEFINICIONES	5

5.	EPP, EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS	6

6.	IDENTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS ESPECIFICAS DE LA TAREA	8

7.	USO CORRECTO ALTAIR PRO	8

8.	MEDIDAS PARA UTILIZAR ALTAIR PRO	9

9.	DESCRIPCIÓN	10

10.	MEDICIONES DE OXIGENO	14

11.	IDENTIFICACION DE RIESGOS CRITICOS	15

12.	PELIGROS ASOCIADOS Y MEDIDAS DE CONTROL	18

13.	AVISO Y COMUNICACIONES EN CASO DE EMERGENCIA	27

14.	MEDIO AMBIENTE	28

15.	REGISTROS	29

16.	REFERENCIAS	29

17.	EVALUACIÓN.	30

| ELABORADO POR: Equipo Planta De Oxigeno | REVISADO POR: Pía Ruiz Coordinadora Operaciones | APROBADO POR: Raúl Aguirre Ingeniero Jefe |
| --- | --- | --- |
| Fecha: 04-2025 | Fecha: 04-2025 | Fecha: 04-2025 |
| Firma: | Firma: | Firma: |

# OBJETIVO

El presente procedimiento establece estándares generales para la operación y uso del analizador de oxígeno portátil ALTAIR PRO.

# ALCANCE

Este procedimiento aplica a todo el personal de Operaciones y mantenimiento de Planta de Oxígeno y que participe de la actividades de la planta de oxígeno.

Los estándares definidos y establecidos en el actual procedimiento deben cumplirse a cabalidad, cada vez que se ejecute una tarea.

# RESPONSABILIDADES

| CARGO ##### ACTIVIDAD | Operador Mantenedor Calificado (OMC) | Operador Mantenedor Especialista (Sala Control) (OME) | Coordinadora | Ingeniero jefe | Superintendente Operaciones Plantas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Necesidad de Modificar y/o Elaborar Documento |  | ### X | X | X |  |
| Nombramiento de Persona y/o Equipo para Elaboración |  |  |  | X | X |
| Elaboración de Documentos | X | X | X | X |  |
| Revisión de Documentos |  | ### X | ### X | ### X | ### X |
| Aprobación de Documento |  |  |  | X | X |
| Informar Incidentes y Anomalías | X | X | X | X | X |
| Controlar el Paso del Personal al Recinto | X | X | X | X | X |
| Distribución y Difusión del Documento |  | X | X | X |  |
| Capacitar, Evaluar y Corregir |  | X | X | X | X |
| Velar y Dar Cumplimiento al Documento | X | X | X | X | X |

  - Operador Mantenedor Calificado (OMC)

| DESCRIPCIÓN | ¿CÓMO LO HARÁ? | ¿CÓMO SE CONTROLORÁ EL CUMPLIMIENTO? |
| --- | --- | --- |
| Responsables de hacer uso todas las herramientas de gestión SSO, que se deben utilizar para evitar accidentes. Uso de ART, Procedimientos, Instructivos, Difusión y control de los Riesgos críticos, Estándares de control de fatalidad, implementación de observadores de conductas, el uso de las listas de chequeo y verificación de equipos y herramientas, permisos de trabajo, la difusión y uso de la tarjeta verde, además del correcto uso del EPP específico. | Reunión expreso al inicio del turno, en donde se verifican las ART. Además, se reciben y entregan novedades operacionales. | Con hojas de registro de asistencias. Participación en las reuniones de manera aleatoria del asesor de seguridad, ingeniero especialista, ingeniero jefe, y superintendente. |
| Tomar acción ante cualquier condición insegura o subestándar que se presente en el sector de trabajo, evitando exponerse a un riesgo no controlado. | Gestionar la eliminación de la condición subestándar. En caso, de que la condición afecte la integridad física de los trabajadores y/o equipos, se debe detener las operaciones asociadas a la actividad. | Quedando registrado en reporte de turno. Observación de conducta de manera aleatoria. Aviso de trabajo a mantención. Correo electrónico. |
| Informar inmediatamente cualquier tipo de incidente ocurrido en la operación al OME quien debe informarlo a la supervisión. | Llamando a la supervisión (Ingeniero jefe, al prevencionista del área y al Superintendente). En los casos de los fines de semana, se debe informar a la supervisión de turno. | APR debe corroborar a través de las verificaciones que se hacen con el policlínico. |
| Responsables de alertar al OME la falta de materiales o herramientas previamente a la limpieza o que se encuentren en malas condiciones. | Informando al OME para que gestione con personal de mantenimiento la reparación de dichas herramientas. Informar a la jefatura para que gestione la provisión de herramientas y materiales para limpieza. | Dejando registro en reportes de turno por correo electrónico. |
| El OMC es el responsable de mantener el área segregada de trabajo prohibiendo presencia de alguna persona en el área. | Segregar mediante conos, barreras, letreros. | Observaciones de conducta de manera aleatoria. |
| Mantener el orden y aseo del área. | Cada inicio de turno verificar el área y revisar requerimientos de orden y aseo. | Visitas aleatorias del asesor de seguridad, y de la jefatura comprobando que se mantenga el orden y aseo. |
| Es responsable de cumplir procedimiento y hacer que personas relacionadas al trabajo también lo hagan. | En caso de ver desviaciones en la conducta de las personas informar al OME/jefatura. | Observación de conducta de manera aleatoria. |
| Cumplir procedimientos de trabajo en altura (condiciones de ingreso sean seguras, medición de gases y temperatura, check list de arnés) y de bloqueo (caja de bloqueo operaciones quede en sala de operaciones y no tenga candados personales, registro de bloqueo sea el adecuado). | En caso de ver alguna desviación informar a asesor de seguridad y a supervisión. | Observación de conducta de manera aleatoria del asesor de seguridad. |

3.2 Operador Mantenedor Especialista (OME)

| DESCRIPCIÓN | ¿CÓMO LO HARÁ? | ¿CÓMO SE CONTROLORÁ EL CUMPLIMIENTO? |
| --- | --- | --- |
| Es responsable de que se difundan y utilicen todas las herramientas de gestión SSO, que se deben utilizar para evitar accidentes. Uso de ART, Procedimientos, Instructivos, Difusión y control de los Riesgos críticos, Estándares de control de fatalidad, implementación de observadores de conductas, el uso de las listas de chequeo y verificación de equipos y herramientas, permisos de trabajo, la difusión y uso de la tarjeta verde, además de exigir el correcto uso del EPP específico. | Reunión expreso al inicio del turno, en donde se verifican las ART. Además, se reciben y entregan novedades operacionales. | Con hojas de registro de asistencias. Participación en las reuniones de manera aleatoria del asesor de seguridad, ingeniero especialista, ingeniero jefe, y superintendente. |
| El OME es el responsable de instruir en forma precisa y permanente a los operarios en las labores a realizar. | Vía comunicación radial canal OP. Grúas, reuniéndose previamente a la actividad, o analizando en terreno, estando de acuerdo con la supervisión. | Con hojas de registro de asistencias. Participación en las reuniones del asesor de seguridad, ingeniero especialista, ingeniero jefe, y superintendente. |
| Tomar acción ante cualquier condición insegura o subestándar que se presente en el sector de trabajo y que reporte el OMC, evitando exponer a sus trabajadores a riesgos no controlados. | Gestionar la eliminación de la condición subestándar. En caso, de que la condición afecte la integridad física de los trabajadores y/o equipos, se debe detener las operaciones asociadas a la actividad. | Quedando registrado en reporte de turno. Observación de conducta de manera aleatoria. Aviso de trabajo a mantención. Correo electrónico. |
| Informar de inmediato cualquier incidente ocurrido en la operación a la jefatura. | Llamando a la supervisión (Ingeniero jefe, al prevencionista del área y al Superintendente). En los casos de los fines de semana, se debe informar a la supervisión de turno. | APR debe corroborar a través de las verificaciones que se hacen con el policlínico. |
| Reportar datos asociados a la actividad que le informa el OMC | Informar a la jefatura los datos mediante reportes de turno. | Dejando registro en reportes de turno por correo electrónico. |
| Es responsable de verificar que se cumpla procedimiento presente y los otros asociados a riesgos críticos (trabajo en altura y bloqueo) y hacer que personas relacionadas al trabajo también lo hagan. | Reunión expreso al inicio del turno, en donde se verifican las condiciones y documentación previa. Verificación en terreno. | Observación de conducta de manera aleatoria. Participación en las reuniones del asesor de seguridad, ingeniero especialista, ingeniero jefe, y superintendente. |

# DEFINICIONES

4.1 Incidente: Evento o suceso no deseado, el cual generó o podría haber generado daños a la integridad de la persona, de las instalaciones, de la infraestructura o la continuidad operacional de algún proceso en particular.

4.2 Actividad: Cada una de las etapas desarrolladas en un proceso, necesarias para obtener el producto o servicio objeto del proceso.

4.3 Tarea: Acción o conjunto de acciones de una actividad necesarias y que son parte de un proceso, ya sea en condiciones de operación rutinaria o no rutinaria.

4.4 Actividades Rutinarias: Son todas las tareas diarias y planificadas por la organización, desarrolladas en un proceso, necesarias para mantener su continuidad operacional para obtener el producto o servicio objeto del proceso (Ejemplo: actividades y tareas propias de la operación, proceso de producción, programa de mantención, avance de construcción, etc.).

4.5 Actividades No Rutinarias: Son todas las tareas necesarias que surgen para mantener su continuidad en caso de una contingencia o detenciones no programadas, imprevistos operacionales o de gestión y también aquellas actividades o tareas que si bien no son imprevistas pero que se realizan en forma eventual o con una baja periodicidad, por ejemplo cambio de elementos o componentes mayores de equipo o maquinarias, Operación de nuevos equipos, mantenciones de urgencia no programadas, actuación frente a situaciones de emergencia, incidentes, entre otros).

4.6 Peligro: Fuente, situación, acto o condición física (ya sea a las personas, materiales, equipos, ambiente laboral) con el potencial cierto de causar eventos negativos. (Incidentes).

4.7 Identificación de peligros: Proceso de revisión y análisis de una determinada tarea para evaluar el riesgo y definir las acciones de control.

4.8 Riesgo: Es un evento potencial de fuente interna o externa, y de ocurrencia incierta con impacto negativo que puede afectar el logro de los objetivos de un proceso, y que para su identificación en relación con la seguridad y salud en el trabajo, se considera la combinación de la probabilidad de ocurrencia del evento potencial o exposición peligrosa.

4.9 ART: Análisis de Riesgo de la tarea

# EPP, EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS

5.1 Equipos de Protección Personal Específico

- Casco de seguridad.

- Lentes de seguridad claros interior de la POX.

- Lentes de seguridad oscuros para exterior de la POX.

- Respirador medio rostro doble vía con filtros mixtos.

- Guantes de seguridad, limpios y libres de grasa.

- Zapatos de seguridad, limpios y libres de grasa.

- Tenida ignifuga o retardante de llama.

- Protector auditivo tipo fono, tapones desechables o lavables.

- Traje criogénico (Guantes, pechera, casco con careta para tareas criogénicas)

En caso de subir a escaleras verticales o tipo gato, se debe utilizar casco con barbiquejo, arnés de seguridad cuerpo completo, retráctil fijo o colas dobles en forma de Y tipo retráctil.

Uso obligatorio de analizador de gases para TODA actividad que se realice al interior y exterior del recinto de la planta de oxígeno.

5.2 Equipos y herramientas

- Analizador de oxígeno portátil.

# IDENTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS ESPECIFICAS DE LA TAREA

|  | Cargo | Competencias |
| --- | --- | --- |
| 1 | Operador Mantenedor Especialista | - Difusión y Evaluación Del Procedimiento - Difusión y Evaluación De Peligros Inherentes - Difusión De Reglamento De Desenergización Y Bloqueo - Curso Trabajo En Altura - Curso Uso Y Manejo De Extintores |
| 2 | Operador Mantenedor Calificado | - Difusión y Evaluación Del Procedimiento - Difusión y Evaluación De Peligros Inherentes - Difusión De Reglamento De Desenergización Y Bloqueo - Curso Trabajo En Altura - Curso Uso Y Manejo De Extintores |

# USO CORRECTO ALTAIR PRO

El ALTAIR PRO es un aparato portátil que se emplea para monitorear la concentración de oxígeno en enriquecimiento, así como la deficiencia o el exceso de oxígeno en el lugar de trabajo.

Los Valores de alarma son:  mínimo 18 % O2 y máximo 23 % O2 indicador visual, sonoro y de vibración del equipo.

Si se activa la alarma debe abandonar el área de trabajo y dirigirse a Sala de Control e informar de la condición. Jefe de Turno evaluará la condición y definirá las acciones a seguir.

Es obligatorio leer y cumplir lo descrito en este manual de funcionamiento cuando se utilice el aparato, en especial, las instrucciones de seguridad, así como la información relativa al uso y funcionamiento del equipo. Además, para utilizar el equipo de forma segura debe tenerse en cuenta la reglamentación nacional aplicable en el país.

# MEDIDAS PARA UTILIZAR ALTAIR PRO

### Utilizar el aparato exclusivamente para los gases estipulados

El ALTAIR PRO se utiliza para monitorear y detectar concentraciones de gases en el aire del ambiente. Por ello, debe utilizarse exclusivamente para aquellos gases para los que se ha instalado un sensor en el aparato.

El sensor no debe estar bloqueado durante su uso.

### Observar la concentración de oxígeno

Si bien la unidad ALTAIR PRO realiza la detección a niveles de oxígeno hasta el 25%, ninguna de las versiones de ALTAIR PRO está homologada o aprobada para su uso en ambientes que contengan más del 21% de oxígeno.

### Comprobar el funcionamiento y la alarma antes de cada uso

Si las pruebas de funcionamiento no han concluido con éxito, no se debe utilizar el aparato.

### Realizar pruebas adicionales después de cualquier impacto significativo

El funcionamiento del aparato también debe comprobarse tras estrés mecánico grave (caída, impacto, etc.), así como en caso de que el aparato o los sensores hayan sido expuestos a silicona, silicatos, sustancias que contengan plomo, sulfuro de hidrógeno o compuestos contaminados.

### La alarma de vibración puede estar defectuosa

A temperaturas ambientales inferiores a 0°C, la alarma de vibración puede generar una falsa alarma o puede fallar completamente. En dichas condiciones, no confíe únicamente en la alarma de vibración.

# DESCRIPCIÓN

9.1. Vista general del lector

Fig. 1 Vista del detector

| 1 | Led De Alarma |
| --- | --- |
| 2 | Puerto De Infrarrojos |
| 3 | Tapa Del Sensor |
| 4 | Transmisor De Alarma Acústica |
| 5 | Botón |
| 6 | Pantalla Con Luz De Fondo |
| 7 | Tipo De Gas Estipulado |

9.2. Indicadores en pantalla

### 1	      2	        3	          4	          5

6

7

8

Fig. 2 Pantalla

| 1 | Auto-test en progreso |
| --- | --- |
| 2 | Indicador de comprobación |
| 3 | Duración de la alarma (reloj de arena) |
| 4 | Indicador de "confianza" |
| 5 | Indicador de alarma |
| 6 | Indicador de advertencia de batería baja |
| 7 | Indicador digital |
| 8 | Unidades de concentración del gas |

9.3. Advertencias

### Indicador de advertencia de batería baja

El icono del estado de la batería se muestra continuamente en la esquina superior derecha de la pantalla. A medida que se va agotando la batería, los segmentos del icono de la batería se muestran en blanco hasta que sólo se muestra el contorno del icono de la batería.

Cada segmento del indicador de la batería representa aproximadamente 1/4 de la capacidad total de esta.

### Advertencia de batería baja

Una advertencia de batería baja indica que quedan dos días nominales de funcionamiento antes de agotarse la pila del aparato.

Cuando se produce una advertencia de batería baja en el ALTAIR PRO:

  - El indicador del contorno de la batería parpadea

  - La alarma acústica se activa cada 30 segundos

  - Las luces de alarma parpadean cada 30 segundos

### Batería agotada

¡Atención!

Si la pila se agota, deje de utilizar el aparato y abandone la zona inmediatamente. El aparato dejará de avisarle de cualquier peligro potencial, ya que no dispone de la energía suficiente para funcionar adecuadamente.

Si hace caso omiso de esta advertencia podría sufrir lesiones personales graves o la muerte.

Cuando la pila ya no puede hacer funcionar el aparato, éste pasa a modo de batería agotada:

  - El indicador del contorno de la batería parpadea

  - El icono de alarma se activa

  - La alarma acústica se activa cada 30 segundos

  - Las luces de la alarma parpadean

  - No se muestra la lectura del gas

  - La pantalla alterna entre "BAT" y "ERR"

  - No se puede ver ninguna otra página del aparato

El aparato permanece en este estado hasta que se apaga o hasta que la batería se agota completamente. Puede detener las alarmas visual y acústica pulsando el botón.

### Indicador de "confianza"

El indicador de "confianza" parpadea cada 60 segundos para notificar al usuario que el aparato está conectado y que funciona normalmente. Además, ambos LEDs de alarma parpadean brevemente cada 60 segundos.

### Luz de fondo

La luz de fondo se puede activar manualmente pulsando brevemente el botón. La luz de fondo permanece activada durante 10 segundos.

## 9.4. DESCONEXIÓN DEL APARATO

Mantenga pulsado el botón durante tres segundos, “OFF" y el reloj de arena aparecen

Continúe pulsando el botón durante dos segundos más. El aparato se desconecta.

# MEDICIONES DE OXIGENO

El detector ALTAIR PRO se puede medir la concentración de oxígeno en la atmósfera. El valor mostrado es el porcentaje por volumen de oxígeno en la atmósfera.

Los valores prefijados de las alarmas alta y baja se pueden ajustar en alarma en cualquier combinación de oxígeno:

    - enriquecimiento (superior al 20,8%) o

    - empobrecimiento (inferior al 20,8%).

La secuencia de alarma se inicia cuando se alcanza un valor prefijado de alarma.

La alarma mínima indica:

    - el nivel de % O2 más bajo de los dos ajustes de alarma.

    - se indicará un estado más urgente y la secuencia de alarma más rápida

    - Aparece "LO" "ALARM".

¡ Atención !

Si se dispara una alarma mientras se está utilizando el aparato como monitor, abandone inmediatamente la zona.

Permanecer en la zona en dichas circunstancias puede producir daños graves para la salud e, incluso, la muerte.

Valores de alarma,  mínimo 18 % O2 y máximo 23 % O2 (indicador visual, sonoro y de vibración del equipo).

Al alcanzar un valor fijado, se dispara una alarma:

    - Se emite una señal acústica,

    - Los LEDs de alarma parpadean,

    - Se dispara la alarma de vibración y

    - En la pantalla aparece "ALARM" en combinación con "LO" o "HI" y la concentración de oxígeno correspondiente.

    - La alarma LOW (inferior a los dos ajustes de alarma de % de O2) está enclavada y no puede silenciarse hasta que la concentración de O2 llegue a un nivel por encima del valor prefijado LOW.}

# IDENTIFICACION DE RIESGOS CRITICOS

| Riesgo Critico | CONTROLES CRITICOS PREVENTIVOS Y MITIGADORES |
| --- | --- |
| RC N°2 Pérdida de equilibrio trabajo en altura física | - CCP1: Capacitación y entrenamiento, trabajo en altura física. - CCP2: Condición de salud física y mental compatible. - CCP5: Control de acceso y segregación. - CCM1: Sistemas personales de detención de caídas. - CCM2: Respuesta ante urgencia médica. - CCM3: Respuesta a emergencia en caída o rescate en altura. - CCM4: Dispositivos de anclaje y sus componentes. |
| RC N°4 Pérdida de control de energía hidráulica y neumática a alta presión | - CCP1: Identificación, aislación, bloqueo y verificación de energía cero. - CCP2: Dispositivos de detección, medición, regulación y control de presión en los sistema neumáticos e hidráulicos. - CCP3: Operación y mantenimiento de herramientas, equipos, maquinaria, instalaciones y sistemas neumáticos e hidráulicos. - CCM1: Dispositivos de contención de energía en instalaciones o sistemas hidráulicos y/o neumáticos. - CCM2: Segregación y control de acceso en pruebas hidráulicas. - CCM3: Respuesta ante emergencia y urgencia medica |
| RC N°6 Pérdida de control variables del fuego | - CCP1: Identificación y mapeo de áreas críticas. (Almacenamiento, zonas inflamables, etc.). - CCP3: Condiciones de almacenamiento, separación y manipulación de materiales inflamables y combustibles. - CCP4: Sistemas de detección de temperaturas. - CCP5: Sistemas y protecciones eléctricas de sobretensión y sobre corriente en equipos e instalaciones eléctricas. - CCP6: Identificación y mantención de equipos y componentes críticos con potencial de general temperatura de ignición. - CCM1: Dispositivos de alarma y extinción de incendios. - CCM2: Respuesta ante emergencia en caso de incendio. - CCM3: Respuesta ante urgencia médica. |
| RC N°7 Pérdida de control del manejo de sustancias químicas peligrosas | - CCP1: Análisis de factibilidad del uso y manipulación de sustancias químicas peligrosas en el proceso (incluido el cambio). - CCP2: Identificación, clasificación (peligrosidad) y señalización. - CCP3: Diseño y especificaciones técnicas para infraestructura, instalaciones y equipos. - CCP4: Operación y mantenimiento de infraestructura, instalaciones y equipos - CCP5: Sistemas de monitoreo y alarmas de variables criticas operacionales y de estabilidad química de las sustancias peligrosas. - CCP6: Aislar, bloquear, verificar energía cero y drenaje (reubicación de material). - CCP7: Segregación y control de acceso al área. - CCM1: Dispositivos y/o elementos de contención y confinamiento de derrames/fugas. - CCM2: Elementos de protección personal para el manejo de sustancias peligrosas. - CCM3: Respuestas ante emergencias químicas y urgencias médicas. |
| RC N°9 Interacción con partes móviles | - CCP1: Guardas y protecciones de equipos y maquinas con sistemas con partes móviles. (Incluye la identificación de áreas/equipos con partes móviles y su mantenimiento). - CCP2: Des energización, bloqueo y verificación de energía cero del sistema de control de equipos y maquinas con partes móviles. - CCP3: Competencias para el personal que interactúa con equipos y/o maquinas con sistemas con partes móviles. - CCM1: Sistema de parada de emergencia. - CCM2: Respuesta ante emergencia y urgencia médica. |
| RC N°22 Perdida de control de estructuras para tránsito y uso de personas | - CCP2: Operación, autorización y gestión del cambio para modificar o reparar estructuras para tránsito y uso de personas. - CCP3: Inspección y mantención de estructuras para tránsito y uso de personas. - CCM1: Señalización y segregación en vanos y/0 daños estructurales. - CCM2: Respuesta ante emergencia y urgencia médica. |

# PELIGROS ASOCIADOS Y MEDIDAS DE CONTROL

12.1 Peligros, Riesgos Asociados y Medidas de Control a aplicar

| Peligros asociados a la tarea | Riesgos asociados a la tarea | Medidas de Control |
| --- | --- | --- |
| Transitar cerca de estructura u objeto estacionario, vigas, barandas, escaleras, puertas Otro:___________ | Golpeado por o contra, en las manos o partes del cuerpo | - Transitar por vías habilitadas. - Detenerse para efectuar inspecciones visuales. - Asegurar transitar por vías de tránsito y acceso expeditas. - Respetar segregación y señalética de obstáculos temporales en vías de tránsito. |
| Pérdida de control de energía hidráulica y neumática a alta presión; agua, agua caliente, petróleo. Otro:_______________ | Golpeado por liberación descontrolada de energía | - Aplicar controles críticos preventivos RC-04 - No intervenir equipos o redes energizadas. - Al percatarse de filtraciones de líquidos y gases, deténgase no se exponga a la línea de fuego e informe inmediatamente a su supervisor. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. |
| Interacción de las manos o partes del cuerpo en maquinaria en movimiento; equipo neumático/hidráulico, acoplamiento de un equipo rotatorio, compresor. Otro:________________ | Atrapamiento Aprisionamiento | - Aplicar controles preventivos RC-09 - Asegure un óptimo estado de las protecciones. - No use elementos susceptibles de ser atrapados; cabello largo suelto, pulseras, anillos, cadenas, relojes, ropas sueltas. - No introduzca parte del cuerpo o sus extremidades en un equipo en movimiento. - Obedezca las señaléticas de advertencia de peligro. - Prepare, Des energice, bloquee, pruebe, cuente con autorización y confine antes de intervenir un equipo. - Verificar estado de paradas de emergencia. |
| Pérdida de control de estructuras para tránsito y uso de personas, atrapado o aplastadas las manos o partes del cuerpo por derrumbe de estructuras; estructura, plataformas, barandas, escaleras verticales. Otro:_________________ | Colapso de componentes, pasillos, pisos y barandas Desfondo de pisos en pasillos y/o plataforma de trabajo. Caída a mismo nivel. | - Aplicar controles preventivos RC-22 - No transgreda segregaciones y señalética de vanos o estructuras en reparación. - Si detecta un vano sin segregar deténgase e informe inmediatamente a su supervisor, segregue el vano. - Verifique que el estado de estructuras como sujeciones, barandas, escalas, gratings, losas es adecuada para el tránsito y desarrollo de actividades. - No transgreda segregaciones y señalética asociada a vanos y estructuras dañadas. - Si detecta una estructura dañada deténgase e informe inmediatamente a su supervisor. Segregue el área. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. - El Desarme o demolición de estructuras debe contar con un protocolo de desarme autorizado por su supervisor. |
| Pérdida de equilibrio trabajo en altura física desde una escalera portátil Otro:___________ | Caída a distinto nivel | - Aplicar controles preventivos RC-02 - Verifique que la escalera se encuentra en buen estado, operativa y autorizada para su uso. - Complete el check-list de preuso de la escalera y asegure condiciones óptimas antes de su uso. - Exija el protocolo de comunicación y actuación frente a una emergencia durante trabajos en altura. - No efectúe trabajos en altura física en solitario. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. - Amarre la escalera a un punto fijo de modo de evitar que se vuelque o deslice. - Asegure apoyar de las patas en una superficie seca, plana y antideslizante. - Solo una persona puede usar la escalera a la vez. - Asegure un ángulo de 75° (4x1) y que sobresalga 1 metro del punto de apoyo. - No apoye escaleras frente a puertas o ventanas. - No use escaleras metálicas si existe riesgo de contacto con conductores eléctricos. |
| Pérdida de equilibrio trabajo al transitar por escaleras o escalones; escaleras fijas, escalera vertical Otro:___________ | Caída a distinto nivel | - No transgreda segregaciones y señalética de vanos o estructuras en reparación. - Verifique que el estado de estructuras como sujeciones, barandas, escalas, gratings, losas es adecuada para el tránsito y desarrollo de actividades. - Si detecta condiciones riesgo deténgase e informe inmediatamente a su supervisor, segregue. - No transgreda segregaciones y señalética asociada a vanos y estructuras dañadas. - Si detecta un vano sin segregar deténgase e informe inmediatamente a su supervisor, segregue el vano. - Si detecta una estructura dañada deténgase e informe inmediatamente a su supervisor. Segregue el área. - No efectúe trabajos en altura física en solitario. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. - Asegure 3 puntos de apoyo. - Transporte herramientas, materiales, instrumentos en morral o mochila de modo de asegurar sus manos libres. - Use cuerdas para elevar herramientas, materiales a plataforma de trabajo para asegurar sus manos libres. - Solo una persona puede ascender por una escalera vertical. |
| Pérdida de equilibrio trabajo en altura física por un vano o abertura en la plataforma o nivel de trabajo Otro:___________ | Caída a distinto nivel | - Aplicar controles preventivos RC-02 - No transgreda segregaciones y señalética asociada a vanos y estructuras dañadas. - Si detecta un vano sin segregar deténgase e informe inmediatamente a su supervisor, segregue el vano. - Si detecta una estructura dañada deténgase e informe inmediatamente a su supervisor, segregue el área. - No efectúe trabajos en altura física en solitario. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. |
| Transitar por pasillo, grating, plataformas, bodegas, barandas, casa cambio, ducha Otro:___________ | Caída a mismo nivel | - Asegure vías de tránsito libre de basura, materiales acumulados o herramientas tiradas. - Asegure iluminación adecuada. - Mantenga sus zapatos y reemplácelos al perder adherencia. - Limpie la superficie de trabajo de contaminantes, humedad, agua, hielo. - Mantenga en buenas condiciones antiadherentes de duchas. - Prohibido correr en las instalaciones. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. |
| Alta temperatura en equipos ; quemadores, compresores de aire, enap-6, red de aceite. Otro:___________ | Contacto con altas temperaturas Exposición a altas temperaturas | - Asegure óptimas condiciones en la aislación de equipos y redes de alta temperatura. - Utilice termómetro para medir temperatura, no use sus manos. - Respete la señalización de advertencia de peligro de área o equipo de alta temperatura. - No ingrese o intervenga en áreas restringida sin autorización. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. |
| Temperatura criogénica en equipos; red de conducción de oxígeno líquido, nitrógeno líquido, bombas de oxígeno líquido, vaporizadores, estanques de almacenamiento, válvulas caja fría, caja fría Otro:___________ | Contacto con bajas temperaturas Exposición a bajas temperaturas | - Respete la señalización de advertencia del peligro de quemaduras por temperaturas criogénicas. - Si detecta filtraciones informes inmediatamente a su supervisor y segregue. - Nunca intente contener una filtración de líquido criogénico o gas. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. |
| Pérdidas de control del manejo de sustancias químicas peligrosas, contacto de las manos, ojos o partes del cuerpo; nitrógeno, intercambiadores de calor, redes de conducción, bombas, estanques. Otro:___________ | Contacto con sustancias peligrosas Asfixia | - Aplicar controles preventivos RC-07 - Respete la segregación y señalética de control de acceso a áreas de manejo de sustancias químicas peligrosas. - Desarrolle Permiso de Trabajo Especial PTE, para el desarrollo de la tarea en áreas restringidas. - Desarrolle el check-list de pre-uso del EPP específico exigido para la tarea. - Exija la difusión de los riesgos a la sustancia química peligrosa presente en el área a desarrollar la tarea. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. |
| Pérdida de control de variables de fuego Incendio por atmosfera enriquecida; enriquecimiento de atmosfera por oxígeno Otro:___________ | Incendio | - Aplicar controles preventivos RC-06 - No transgreda segregación y señalética de áreas de acceso restringido. - Verifique atmósfera con medidor de gases. Particularmente áreas como pozos o salas en niveles inferiores. - Exija el protocolo de respuesta y actuación ante una emergencia. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. - Si detecta un valor de enriquecimiento > 22%, deténgase , diríjase a encargado de área. |
| Transitar por área de operación de máquinas, maquinaria Otro:___________ | Exposición a ruido | - Uso permanente de protección auditiva. - Verificar del estado de salud, cumpliendo el programa ESPA (Examen de Salud Preventivo Adulto). |
| Transitar por áreas con presencia de gases/vapores irritantes, dermatógenos, tóxicos; SO3, Gases combustión quemadores, SO2 Otro:___________ | Exposición a gases | - Respete la segregación y señalética de control de acceso a áreas. - Utilizar siempre que se encuentre expuesto el EPR. - Verificar del estado de salud, cumpliendo el programa ESPA (Examen de Salud Preventivo Adulto) - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. |

## 12.2 AGENTES DE EXPOSICIÓN DE HIGIENE OCUPACIONAL:

| Agentes Físicos Químicos y Biológicos (D. S. 594) | Valores límites permisibles de los agentes físicos y químicos | Peligros Potenciales y Riesgos Profesionales (D.S. 594) | Medidas Preventivas y/o Control |
| --- | --- | --- | --- |
| Ruido | 85 dB A lento | Hipoacusia neurosensorial (pérdida de audición progresiva) | - Uso de EPP (Protector auditivo tipo fono y/o tapón auditivo) - Capacitación en el uso de EPP. - Disminución de Tiempos de exposición. - Aplicación de Estándares de Salud en el Trabajo N° 1, 2, 3, 5 y 9. - Programa de Vigilancia Médica. Asistencia obligatoria a control ESPA. - Aplicación de Protocolo PREXOR. |

## 12.3 ASPECTOS ERGONÓMICOS:

| Peligros Ergonómicos | Segmento | Peligros Potenciales y Riesgos Profesionales | Medidas Preventivas y/o Control |
| --- | --- | --- | --- |
| Trastornos Musculo Esqueléticos (TMERT). | Hombro, codo y muñeca | Tendinitis / tenosinovitis /Artrosis /Síndrome de Túnel Carpiano/ Hombro-Manguito rotador | - Pausas activas. - Rotación de los puestos de trabajo. - Ejercicios de distensión antes y durante el trabajo. - Cumplimiento marco legal y Protocolo TMERT. |

# AVISO Y COMUNICACIONES EN CASO DE EMERGENCIA

  - Coordinación y Aviso en caso de Emergencias.

La persona que comunica la emergencia al teléfono de Fundición Potrerillos 52-2-46-3911, deberá indicar la siguiente información:

a.	Naturaleza y magnitud de la emergencia.

b.	Nombre trabajador que reporta.

c.	Lugar exacto del siniestro.

d.	Equipo, material, instalación comprometida.

e.	Hora en que se detectó el accidente/incidente/siniestro.

Una vez recibido el llamado, el teléfono que recepciona el aviso de emergencia, éste informará a los responsables de acuerdo con lo señalado en la Estructura y Funcionalidad de la Organización de Respuestas a Emergencias, tanto de la Gerencia de Recursos Mineros y Desarrollo como del Comité de Manejo Emergencias Divisional (CME).

13.2  Los Teléfonos de Emergencia

•	Potrerillos: 52-2-46 3911.

Todo personal de las respectivas áreas industriales y administrativas tiene la responsabilidad de:

•	Conocer y manejar los números de Emergencias, para avisar situación de emergencia que se pueda estar produciendo.

•	Mantener la calma en todo momento y la debida comunicación con su Jefatura.

•	Conocer la ubicación de los teléfonos más cercanos.

•	Conocer las vías de evacuación y zonas de seguridad.

•	Conocer la ubicación de sistema de extinción y alarma.

•	Conocer a las personas que participan en los grupos de emergencia.

13.3  En Caso de Accidentes o Incidentes:

•	En caso de incendio:

Avisar inmediatamente al 3911.

*Desde celular marcar el 52 246 3911.

Sólo intentar extinguir el fuego si se trata de un incendio incipiente, y si se encuentra capacitado en el uso de extintores.

Si el fuego ha alcanzado una magnitud crítica, evacuar a la zona de seguridad más cercana.

•	Accidentes con lesión a personas:

Dar aviso inmediato al 3911 (fono Emergencias Potrerillos).

*Desde celular marcar el 52 246 3911.

La ambulancia llegará a la zona de evacuación de lesionados.

•ante cualquier información a sala de control al 3611 Planta De Oxígeno.

•	En caso de sismo/ terremoto:

Utilizar vías de evacuación y dirigirse hacia la zona de seguridad más cercana.

•	En caso de nevazones o lluvias:

Seguir lo establecido en el Procedimiento de contingencia invernal.

Es obligación de todo el Personal Codelco comunicar a su jefatura directa todo incidente o accidente del que haya sido víctima, testigo o tengan conocimiento por cualquier medio, según los mecanismos de cada Faena o Centro de Trabajo, facilitando además, cualquier información necesaria para su inclusión en los Sistemas de Información disponibles en la Corporación y para su investigación que para estos casos corresponde a el Procedimiento Estructural Gestión de Incidentes.

# MEDIO AMBIENTE

| Aspectos/Impactos asociados a la tarea | Controles |
| --- | --- |
| - Residuos Sólidos: Materiales contaminados, EPP en mal estado contaminados. - Residuos Domésticos: Envases plásticos (botellas, otros) | - Depositar residuos sólidos en los Tambores de Acumulación Primaria respectivos en cada área de trabajo: - Amarillo para Residuos Domésticos. (RD) - Verde para Residuos No Peligrosos Comercializables, (RNPC) como plásticos, papeles y cartones no contaminados. - Azul para residuos no peligrosos no comercializables (RNPNC). - Rojo para residuos peligrosos no comercializables. (RPNC). - No botar residuos en el camino o en las áreas industriales fuera de los tambores indicados. |

# REGISTROS

| Nombre del Registro | Código | Almacenamiento |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Medio y/o Lugar de Almacenamiento | Tiempo | Responsable |
| Uso Analizador de Oxígeno portátil | P-GFR-POX-003 | Papel - Digital | 01 años |  |

| ITEM MODIFICADO | ASUNTO | Participantes | FECHA | Versión |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Confección procedimiento | Actualización de documento | Equipo Planta De Oxigeno Raúl Aguirre Pía Ruiz | 04-2025 | 01 |
| Actualización |  |  |  |  |

# REFERENCIAS

# Manual de funcionamiento Detector de un solo gas ALTAIR PRO MSA

- Estándares de control de fatalidad

- Riesgos críticos

# EVALUACIÓN

Nombre Trabajador: ______________ SAP: ______________ Firma: _________

Fecha: _______________ Puntaje: _____________ Evaluación (%): __________

Nombre Evaluador : _______________SAP: ______________ Firma: _________

- Marque con un ticket en el círculo el o los principales Requisitos para el uso del Detector de O2 portátil:

  - Es un aparato portátil que se utiliza para medir concentraciones de gases tóxicos, así como exceso o deficiencia de oxigeno

  - Uso permanente de analizador portátil de Oxigeno

  - Debe ser mantenido y reparado por personal calificado y autorizado.

  - Debe ser utilizado en aquellos gases para los que se ha instalado un sensor en el aparato.

  - Se debe realizar pruebas de funcionamiento después de un impacto significativo.

  - Puede medir enriquecimiento (superior al 20.8%) o empobrecimiento (inferior al 20.8%).

- Indique el valor alarma por baja concentración de Oxígeno, ____ a la cual alarmará el equipo.

- Indique el valor alarma por alta concentración de Oxígeno, ____ a la cual alarmará el equipo.

- Complete las numeraciones según figura

2

1

3

4

7

6

5

- --------------------------------------------------------------------------

- --------------------------------------------------------------------------

- --------------------------------------------------------------------------

- --------------------------------------------------------------------------

- --------------------------------------------------------------------------

- --------------------------------------------------------------------------

- --------------------------------------------------------------------------